Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
(pieczęć Wykonawcy) Znak sprawy 1/ZP/2021

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH

MAMMOGRAF CYFROWY

Nazwa i typ aparatu:	………………
Producent:	………………
Rok produkcji:	……………….

Lp	Opis wymagania / parametru	Wartość wymagana	Oferowana wartość	Punktacja
1	2	3	4	5
I	MAMMOGRAF CYFROWY
	WYMAGANIA OGÓLNE
	Mammograf z cyfrowym detektorem obrazu DR zamocowanym na ramieniu C, oznaczony w dystrybucji znakiem handlowym dla którego wystawiono jeden certyfikat CE.	TAK		x
	Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy, nierekondycjonowany, rok produkcji aparatu zgodny z rokiem dostawy	TAK		x
	Deklaracje i certyfikaty CE wymagane dla dopuszczenia do używania i stosowania urządzeń w Polsce	TAK		x
	Gwarancja – pełna na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia	³ 24 miesiące		x
	GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA
	Generator wysokiej częstotliwości	TAK		x
	Częstotliwość inwertera	³ 20 kHz		x
	Moc wyjściowa generatora	³ 4 kW		x
	Zakres nastaw wysokiego napięcia anodowego	≤ 25 - ≥ 31 kV		x
	Skok zmiany nastaw napięcia anodowego	 1 kV		x
	Maksymalna wartość ekspozycji w mAs	³ 500 mAs		x
	Minimalna wartość ekspozycji w mAs	 5 mAs		x
	Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji kV, mAs, materiał anody, rodzaj filtra	TAK		x
	Maksymalny prąd ekspozycji dla dużego ogniska	³ 100 mA		x
	Maksymalny prąd ekspozycji dla małego ogniska	³ 30 mA		x
	Techniki ekspozycji: / - 2 punktowa – nastawa kV i mAs, / - 1 punktowa – nastawa kV a mAs wynikowe z AEC / - 0 punktowa – kV automatycznie dobierane a następnie korygowane podczas ekspozycji wstępnej a mAs wynikowe z AEC	TAK		x
	Wskazywanie dawki ekspozycji rtg	TAK		x
	ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA RTG
	Lampa rtg z anodą wirującą	TAK		x
	Materiał anody: wolfram	TAK		x
	Synchroniczna prędkość wirowania anody lampy	³ 9000 obr/min.		x
	Pojemność cieplna anody lampy rtg	³ 300 kHU		x
	Rozproszenie ciepła anody	³ 60 kHU / min		x
	Wielkość nominalna małego ogniska lampy rtg	 0,1mm		x
	Wielkość nominalna dużego ogniska lampy rtg	 0,3 mm		x
	Ciągłe mikroprocesorowe monitorowanie wykorzystania pojemności cieplnej anody lampy rtg dla jej zabezpieczenia przed przegrzaniem	TAK		x
	Filtr rodowy	TAK		x
	Filtr srebrowy	TAK		x
	Automatyka zmiany filtracji (zmiana filtra bez ingerencji operatora)	TAK		x
	Wyświetlanie informacji o zastosowanym filtrze	TAK		x
	Motorowe przesłony automatycznej kolimacji wiązki rtg do zadanego formatu obrazu	TAK		x
	Automatyczna, motorowa kolimacja wiązki rtg do powiększeń	TAK		x
	Świetlna symulacja pola napromieniowania LED automatyczna i odpowiednia do formatu projekcji	TAK		x
	AUTOMATYKA EKSPOZYCJI RTG
	Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC) sterująca co najmniej wartością obciążenia prądowo­-czasowego (mAs)	TAK		x
	System automatyki AEC bazujący na pomiarach detektora	NIE/TAK		x
	Inteligentny system AEC eliminujący pomiar z detektorów pomiarowych jeśli są one naświetlane bezpośrednim promieniowaniem rtg lub nie dociera do nich żadne promieniowanie rtg	NIE/TAK		x
	Wstępny dobór kV ekspozycji rtg na podstawie siły i grubości uciśniętej piersi	TAK		x
	Automatyczny dobór kV do gęstości uciśniętej piersi podczas ekspozycji wstępnej	TAK		x
	SYSTEM UCISKOWY
	Zakres regulacji siły ucisku	 50 - ³ 200 N		x
	Motorowy system uciskowy z automatycznym z zatrzymaniem ucisku po uzyskaniu zadanej siły ucisku piersi	TAK		x
	Nastawa granicznej siły automatycznego zatrzymania ucisku przez obsługę	NIE/TAK		x
	Ruch uciskowy ze zmianą prędkości przed i w trakcie ucisku piersi	NIE/TAK		x
	Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji	TAK		x
	Cyfrowe wyświetlanie wartości grubości sutka po ucisku piersi	TAK		x
	Cyfrowe wyświetlanie wartości siły ucisku piersi	TAK		x
	Nożne przyciski sterowania uciskiem piersi, umieszczone z obu stron pacjentki	TAK		x
	Mechaniczne zwolnienie ucisku w przypadku zaniku napięcia zasilania	TAK		x
	STATYW MAMMOGRAFICZNY
	Mammograf ze statywem wyposażonym w ramię „C” (ramię otwarte)	TAK		x
	Źródło promieniowania rtg i stolik z panelem detektora cyfrowego zamocowane na przeciwległych krańcach ramienia „C” (nie ramienia „O”) statywu	TAK		x
	Izocentryczny obrót ramienia „C”	TAK		x
	Zakres elektrycznej regulacji wysokości detektora od podłogi	≤ 85 - ≥ 135 cm		x
	Teleskopowa kolumna z pionowym ruchem motorowym z dwoma regulowanymi prędkościami pozwalająca osiągnąć w pozycji transportowej wysokość mniejszą niż 110 cm	NIE/TAK		NIE – 0 pkt / TAK – 10 pkt
	Zmotoryzowany obrót ramienia	TAK		x
	Zakres zmotoryzowanego obrotu ramienia	≥ +180°/-135° lub / ≥- 180°/+135°		x
	Cyfrowe wyświetlanie wartości kąta obrotu	TAK		x
	Automatyczny, elektryczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku (ikony)	TAK/NIE		x
	Odległość ognisko – detektor obrazu (SID)	≥ 60 cm		x
	Zestaw do zdjęć powiększonych o krotności powiększenia ≥1,5	TAK		x
	Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra / dół oraz ruchu głowicy góra/dół przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych)	TAK		x
	Osłona twarzy pacjentki	TAK		x
	Komplet płytek dociskowych	TAK		x
	Zmotoryzowany obrót ramienia do pozycji transportowej – pozycja lampy rtg/głowica przy podstawie mammografu pozwalająca osiągnąć w pozycji transportowej wysokość mniejszą niż 110 cm wraz z blokadą na czas transportu	NIE/TAK		NIE – 0 pkt / TAK – 10 pkt
	Kratki przeciwrozproszeniowe dwóch formatów lub kratka przeciwrozproszeniowa z konstrukcją umożliwiającą rejestrację obrazów w dwóch formatach;	TAK		x
	Parametry rastra(ów) ³ 30 l/cm, 5:1	TAK		x
	PANEL DETEKTORA CYFROWEGO
	Maksymalne aktywne pole detektora cyfrowego	≥ 23 x ≥ 29 cm		x
	Dostępne 2 formaty obrazu: minimum 23x29 cm oraz 18x23 cm	TAK		x
	Matryca detektora dla maksymalnego aktywnego pola detektora cyfrowego	≥ 2300 x ≥ 2900 pikseli		x
	Detektor krzemowy ze scyntylatorem z jodku cezu (CsI)	NIE/TAK		NIE – 0 pkt / TAK – 20 pkt
	Rozmiar piksela detektora	≤ 100 µm		x
	Zakres dynamiki detektora	≥ 14 bit		x
	Czas pomiędzy ekspozycjami rtg	≤ 40 s		x
	KONSOLA TECHNIKA – STACJA AKWIZYCYJNA
	Stacja akwizycyjna – konsola technika wyposażona w monitory, komputer, klawiaturę obsługową, mysz	TAK		x
	System operacyjny wraz z dedykowanym oprogramowaniem	TAK		x
	Pamięć operacyjna RAM	≥ 8 GB		x
	Pamięć dyskowa twardy (HDD)	≥ 500 GB		x
	Monitor obrazowy i obsługowy dla technika	≥ 19”		x
	Matryca monitora medyczny obsługowego (≥ 1280 x 1024 pikseli)	≥ 1,3 MP		x
	Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i/lub DVD	TAK		x
	Ręczne wprowadzania danych demograficznych świadczeniobiorcy lub/i pobra­nie tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym	TAK		x
	Archiwizacji badań na lokalnym archiwum i w systemie PACS	TAK		x
	Automatyczna dystrybucja obrazów do zdefiniowanych wcześniej miejsc	TAK		x
	Automatyczne wprowadzanie parametrów ekspozycji i połączenie ich z obra­zem cyfrowym	TAK		x
	Zarządzanie bazą danych informatycznych i obrazowych pacjentów z archiwizacją badań w lokalnym archiwum	TAK		x
	Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej	TAK		x
	Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej	TAK		x
	Interfejs sieciowy	TAK		x
	Komunikacja przez DICOM 3.0 z funkcjonalnością: / - DICOM Storage / - DICOM Query / Retrieve / - DICOM Storage Commitment, / - DlCOM Print / - DlCOM Modality Worklist	TAK		x
	Nagrywanie badań na płytach CD i/lub DVD w standardzie DICOM (wraz z przeglądarką obrazów DICOM)	TAK		x
	STACJA OPISOWA
	Stacja opisowa zgodna z rozporządzeniem MZ oraz szczegółowymi wytycznymi programu profilaktyki „mammografia screeningowa obu piersi”	TAK		x
	Komputer, klawiatura, mysz, UPS, system operacyjny	TAK		x
	Oprogramowanie obsługowe (przeglądarka mammograficzna) zapewniające możliwość umieszczenia na ekranie obrazu cc bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej z możliwością wyłączenia paska narzędzi	TAK		x
	Dwa monitory obrazowe medyczne skalibrowane pod DICOM, z dedykowaną kartą graficzną zapewniającą co najmniej 10-bitowe odwzorowanie skali szarości (co najmniej 1024 pozio­my skali szarości), fabrycznie parowane o przekątnej każdego monitora nie mniejszej niż 21” z możliwością prezentacji obrazu w pionie	TAK		x
	Rozdzielczość każdego monitora medycznego nie mniejsza niż 2000 pikseli x 2500 pikseli, (5 MP) oraz kontrast nie mniejszym niż 700:1 i luminancja minimum 500 cd/m2	TAK		x
	Współpraca z PACS i RIS Zamawiającego	TAK		x
	Pamięć operacyjna RAM	Min. 32 GB		x
	Pojemność dysku twardego	Min. 1 TB		x
	Dodatkowy monitor sterujący o przekątnej nie mniejszej niż 21”	TAK		x
	Przeglądarka mammograficzna 4 szt.	TAK		x
	Przeglądarka mammograficzna 4 szt. spełniająca poniższe wymagania: / - Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych pacjentów / - Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie / - Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na serwerach PACS według różnych kryteriów – co najmniej wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty / - Przechowywanie badań pobranych z serwera w lokalnym archiwum / - Oprogramowanie stacji lekarskiej umożliwia przeglądanie i opisywanie, oraz import badań z płyt CD/DVD/USB do archiwum lokalnego jak również nagrywanie badań na płyty dla pacjentów w formacie DICOM wraz z przeglądarką również w przypadku braku komunikacji z serwerem. / - W celu minimalizacji możliwości popełnienia pomyłki podczas podpisywania płyt po zakończeniu nagrywania płyty musi pojawić się komunikat zawierający dane pacjenta dla którego płyta została nagrana. / - Możliwość przeszukiwania wielu archiwów PACS jednocześnie i pobierania z nich obrazów / - Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level / - Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień / - Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie przesyłania, zaznaczania i odczytu / - Możliwość wykonania pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni / - Możliwość obracania obrazu o wielokrotność 90 st. oraz dokonywanie lustrzanego odbicia / - Możliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna) / - Możliwość skalibrowania wyświetlanych odległości na ekranie tak, by możliwe było wyświetlenie obrazu w powiększeniu naturalnym / - Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa) / - Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu / - Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linia referencyjną / - Prawidłowe wyświetlanie skriningowych badań mammograficznych: / - Projekcje CC i MLO obydwu piersi odpowiednio obrócone i dosunięte do siebie / - Regulacja kontrastu danej projekcji piersi jednej strony automatycznie stosuje się do projekcji drugiej strony / - Szybka (jednym klawiszem) zmiana konfiguracji wyświetlania wedle następującej sekwencji: / RMLO/LMLO -- RCC/LCC / RMLO -- LMLO / RCC -- LCC / jeżeli nie ma poprzedniego badania tej pacjentki - powrót do początku lub następna pacjenta / jeżeli jest poprzednie badanie c.d. poniżej (poprzednie badanie italic) / RMLO/LMLO/RCC/LCC (wyświetlenie 2x2) -- RMLO/LMLO/RCC/LCC (wyświetlenie 2x2) / RMLO/RMLO -- LMLO/LMLO / RCC/RCC -- LCC/LCC / RMLO -- RMLO / LMLO -- LMLO / RCC -- RCC / LCC -- LCC / - Wyświetlanie parametrów ekspozycji (wartość i jej opis): / Napięcie anodowe (kV) / Ekspozycja (mAs lub uAs) / Dawka (mGy) / Materiał anody / Grubość tkanki (mm) / Siła kompresji (N) / Materiał filtra / - Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego samego układu współrzędnych (ten sam Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D" / - Możliwość automatycznej synchronizacji serii z tego samego ułożenia pacjenta / - Możliwość ręcznej synchronizacji serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej / - Możliwość wyświetlania rekonstrukcji MPR / - Możliwość zapisania okna obrazowego w postaci pliku JPG z zachowaniem wyświetlanego opisu, lecz z zanonimizowanymi danymi pacjenta, a w przypadku serii lub obrazów multiframe możliwość ich eksportu do formatu AVI. / - Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve SCU oraz Print SCU / - Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umożliwiać wyświetlenie każdego zapisanego GSPS / - Możliwość wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce systemowej (na papierze) z wykorzystaniem tego samego narzędzia; możliwość wydrukowania obrazów różnych pacjentów na jednym filmie / - Możliwość konfigurowania opisów wyświetlanych na obrazach niezależnie dla każdego użytkownika odpowiednio dla każdego typu obrazu (wedle modalności) oraz konfigurowania opisów drukowanych wraz z obrazem na filmie lub papierze; treść tych opisów stanowią wartości odpowiednich tagów dicom / - Możliwość wykonania opisów badania przez różnych lekarzy zalogowanych w programie stacji opisowej (np. opis radiologa i opisy klinicystów) oraz dołączenie wykonanych opisów do badania w postaci osobnych plików w formacie DICOM; opis może być edytowany tylko przez użytkownika, który jest jego autorem / - Możliwość zapisania jednego lub więcej badań na płycie CD lub DVD, zgodnie ze standardem Dicom, z nagraną przeglądarką umożliwiającą przejrzenie nagranych obrazów w standardzie Dicom / - Możliwość importowania obrazów w formacie dicom do archiwum lokalnego z systemu plików oraz eksportu z archiwum lokalnego do systemu plików / - Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum / - Możliwość ustawienia automatycznego usuwania starszych obrazów z archiwum lokalnego / - Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej IIb, oznaczone znakiem CE	NIE/TAK		NIE – 0 pkt / TAK – 10 pkt
	Zestaw do podstawowych testów kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz wymogami / dla świadczenia: mammografia skryningowa obu piersi	TAK		x
	Kamera cyfrowa do wydruków obrazów mammograficznych: technologia sucha, rozdzielczość minimum 508 DPI, Dmax minimum 3,6, formaty dostępnych błon co najmniej 18x24 i 24x30 cm; głębia skali szarości co najmniej 12 bitów (4096 poziomów skali szarości)	TAK		x
	INNE WYMAGANIA
	Mammograf zintegrowany: wszystkie elementy mammografu (w tym generator) umieszczone w i na statywie – połączone ze sobą wyłącznie kablami wewnętrznymi statywu ze względu na małą ilość miejsca instalacyjnego	NIE/TAK		NIE – 0 pkt / TAK – 10 pkt
	Zakres automatycznej kompensacji zmian napięcia zasilania +/- 10 %	TAK		x
	Zakres temperatur pracy systemu +10°C ÷ ≥ +35°C	NIE/TAK		NIE – 0 pkt / TAK – 10 pkt
	Zakres temperatur transportu systemu -20°C ÷ ≥ +70°C	NIE/TAK		x
	Waga mammografu (statywu z podstawą, kolumną, ramieniem, źródłem promieniowania rtg, panelem detektora cyfrowego i generatorem)	 450 kg		Najniższa waga – 30 pkt / Najwyższa waga – 0 pkt
	System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS dostosowany do systemu komputerowego mammografu, minimalny czas pracy na zasilaniu awaryjnym 10 min.	TAK		x
II	DOSTAWA, INSTALACJA, SERWISOWANIE ORAZ SZKOLENIE PERSONELU W ZAKRESIE OBSŁUGI SPRZĘTU
	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem	TAK		x
	Okres gwarancji min. 24 miesiące	TAK, PODAĆ		x
	Dostawa, instalacja i uruchomienie mammografu cyfrowego	TAK		x
	Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów (przy dostawie)	TAK		x
	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	TAK		x
	Możliwość serwisowania przez autoryzowany serwis na terenie całej Unii Europejskie	TAK		x
	Demontaż posiadanego mammografu	TAK		x
	Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu sprzętu	TAK		x
	Szkolenie techników i lekarzy w zakresie obsługi aparatu oraz bezpieczeństwa jego użytkowania	TAK		x
	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)	TAK		x
	Okres zagwarantowania dostępu do części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat od daty dostawy	Tak		x
	Czas reakcji serwisu	 24 h		x
	Czas naprawy w dni robocze	 48 h		x
	Czas naprawy w dni robocze w przypadku sprowadzenia części z zagranicy	 72 h		x
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym	Podać		x

UWAGA:
1. Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie 3 „Wartość graniczna / Wymagana” określone jako „Tak” oraz parametry liczbowe oznaczone „≥” lub „≤” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie 2 i 3.
3. Wartości parametrów oceniane będą zgodnie z podanymi w kolumnie 5 wymaganiami.
4. Odpowiedź „Nie” w kolumnie 4 „Wartość oferowana” przeznaczonej na odpowiedź wykonawcy dopuszczona jest tylko wtedy kiedy Zamawiający w kolumnie 3 „Wymaganie / wartość / warunek graniczny” zapisał wymaganą odpowiedź jako „NIE / TAK”.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena / netto	VAT	CENA / brutto	Uwagi

1	2	3	4	5	6	7	8
I	MAMMOGRAF CYFROWY	szt.	1
II	DOSTAWA, INSTALACJA, SERWISOWANIE, SZKOLENIE PERSONELU	kpl	1
Razem cena oferty

……………………………., dnia ………………. r.

   ……………………………………
        podpis osoby lub osób upoważnionych
        do reprezentowania wykonawcy